ДОМ ЗДРАВЉА “СВЕТИ ЂОРЂЕ“ ТОПОЛА

Булевар Вожда Карађорђа број 67, Топола

Редни број јавне набавке: 10/2015 – стационарни дигитални колор доплер апарат за ултразвучну дијагностику

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач ГОРЕЊЕ ГТИ доо Београд, улица Милутина Миланковића број 7, дана 29.09.2015. године, поднео је захтев за давање додатних информација и појашњења, у коме се наводи:

Поштовани/а,

Предлажемо следеће измене и допуне, како бисмо могли равноправно да учествујемо у поступку јавне набавке.

Такође, обзиром да сте као наручилац дужни, сходно члану 12. Закона о јавним набавкама, да у свим фазама поступка јавне набавке обезбедите једнак положај свим понуђачима, надамо се да ћете усвојити наш захтев и да ћете нам појаснити следеће ставке из конкурсне, како следи:

На страни 18. Конкурсне документације – Средство финансијског обезбеђења, у ставу 2. наводи се следеће: “Понуђач ће приложити, као део своје понуде, изјаву о финансијској гаранцији на износ од 10% од вредности понуде”. Даље, у ставу 3. а затим и ставу 4, наводи се да се тражи финансијска гаранција ради заштите наручиоца од ризика понашања понуђача, па се затим наводи да финансијска гаранција треба бити издата у форми банкарске гаранције или менице. У следећем ставу већ се наводи да понуда која није осигурана финансијском гаранцијом ће бити одбијена од стране наручиоца као неприхватљива.

Питање 1: Молимо наручиоца за појашњење да ли је уз понуду потребно доставити Изјаву о финансијској гаранцији или је потребно доставити финансијску гаранцију за озбиљност понуде? Да ли се издаје на вредност од 10%, а ако се издаје, да ли је то вредност са или без ПДВ-а? У том случају, за које финансијске гаранције се даје тражена изјава? Да ли за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, или само за добро извршење посла или само за отклањање недостатка у гарантном року?

На страни 9  конкурсне документације … Стандард ИСО 14001 се односи на заштиту животне средине и управљање отпадом, приликом производње и одлагање отпада. Обзиром да је предмет набавке ултразвучни апарат, овај стандард односи се на произвођача ове опреме. Пошто смо ми дистрибутер произвођача ове опреме, ми као Понуђач немамо нити је смисаоно да имамо овај ИСО стандард. Ваш захтев да Понуђач поседује ИСО 14001, који нема смисла за предузећа која нису произвођачи, све Понуђаче који нису произвођачи ултразвука, онемогућава да учествују у поступку јавне набавке односно  искључена је могућност њиховог учешћа у јавној набавци.

Питање 2: Да ли се прихвата измена ове тачке тако да гласи: ''Да Понуђач достави доказ о поседовању важећег стандарда ИСО 9001, као и ауторизацију произвођача да је овлашени дистрибутер за подручје Србије”  (уместо захтева да Понуђач поседовања ИСО 14001 који је бесмислен за предметну јавну набавку)?

На страни 27, техничка карактеристика предмета јавне набавке,тачка 1.2. захтева се: '' Frekventni opseg snimanja koje sistem podržava 1-17 MHz ili šire''.  С'обзиром да је предмет јавне набавке линеарна сонда, максималне фреквенце од 12 MHz, и да у могућностима надоградње апарата није захтевано надоградња линеарном или другом сондом од мин. 17 MHz, сматрамо да је ово само елиминаторан захтев наручиоца, и да нису испоштовани чланови закона о ЈН о конкуретности.

Питање 3: Да ли се прихавта измена тачке 1.2. тако да гласи: '' Frekventni opseg snimanja koje sistem podržava 1-12 MHz ili šire?''

На страни 27, техничка карактеристика предмета јавне набавке,тачка 1.4. захтева се: ‘’Integrisani LED/LCD monitor visoke rezolucije veličine najmanje 20“ rezolucije najmanje 1280x900 ili 1366x768’’. Ултразвучни произвођач Philips, на свом најновијем апарату у захтеваној  класи, има величину монитора од 19''.Cматрамо да разлика од 1'' не битно утиче на клинички квалитет слике апарата, а тиме би обезбедили конкуретност међу понуђачима у класи траженог квалитета ултразвучног апарата.

Питање 4: Да ли се прихавта измена тачке 1.4. тако да гласи: ''Integrisani LED/LCD monitor visoke rezolucije veličine najmanje 19’’ rezolucije najmanje 1280x900 ili 1366x768''.

На страни 27, техничка карактеристика предмета јавне набавке,тачка 1.7. захтева се: '' Pomeranje kontrolnog panela po visini i zakretanje levo/desno od najmanje ±90(''.  Потенцијални понуђач, на свом ултразвучном апарату најновије генерације, има контролни панел који има нагиб од 10°, без могућности подизања и спуштања. Тежина ултразвучног апарата, који желимо да понудимо, је упола мања од ваше мин.захтеване тежине апарата, па самим тим омогућава лакше ротирање целог апарата и подешавање по жељи доктора.

Питање 5:  Да ли се прихавта измена тачке 1.7. тако да гласи: ''Контролни панел са могућношћу подизања и спуштања или контролни панел са нагибом од мин. 10°''?

На страни 27, техничка карактеристика предмета јавне набавке,тачка 1.12. захтева се: ''CINE memorija najmanje 2.700 frejmova''. С'обзиром да се у тачци 1.14. не захтева софтверски пакет за гинекологију – где је неопходан већи број CINE меморије, већ је предмет ЈН ултразвучни апарат за радиолошку примену, сматрамо да је захтев само елиминаторног карактера, и да са смањењем овог захтева треба омогућити конкуретност у поступку ЈН.

Питање 6: Да ли се прихавта измена тачке 1.12. тако да гласи: ''CINE memorija najmanje 1.200 frejmova''?

На страни 28, техничка карактеристика предмета јавне набавке,тачка 2.1. захтева се: ''2D linearna multifrekventna sonda frekvencijskog opsega 4-12 MHz ili šire, širine niza kristala od najmanje 50mm, dubine prikaza najmanje 15cm, sa najmanje 192 kristalna elementa i sa uglom zakretanja polja skeniranja od najmanje ±12( u 2D i kolor dopler modu, za vaskularne preglede, preglede dojki i malih organa''. С'обзиром да понуђену сонду, поседује само један произвођач-понуђач медицинске опреме – на апарату  који се може понудити у ЈН мале вредности, молимо да се тачка прилагоди и другим произвођачима-понуђачима који имају врхунске апарате у захтеваној класи.

Питање 7: Да ли се прихавта измена тачке 2.1. тако да гласи: ''2D linearna multifrekventna sonda frekvencijskog opsega 4-12 MHz ili šire, širine niza kristala od najmanje 50mm, dubine prikaza najmanje 15cm, sa najmanje 192 kristalna elementa i sa uglom zakretanja polja skeniranja od najmanje ±12( u 2D i kolor dopler modu  ili ekivalentna 2D linearna sonda opsega od 4-12 MHz ili šire, sa min. 128 elemenata, sa mogućnošću proširenja vidnog polja sonde (filed of view) od min. 20° za vaskularne preglede, preglede dojki i malih organ''?

На страни 28, техничка карактеристика предмета јавне набавке,тачка 3.2. захтева се:'' Integrisani grejač za gel''. Да ли је за наручиоца приватљиво да понуђач достави УСБ грејач, који може да се прикључи у ултразвучни апарат? Сматрамо да није од пресудног значаја за сам квалитет апарата да ли је грејач за гел интегрисан или не.

Питање 8: Да ли се прихавта измена тачке 3.2. тако да гласи: '' Integrisani ili odgovarajući grejač za gel''?

На страни 28, техничка карактеристика предмета јавне набавке,тачка 1.21. захтева се: ''Mogućnost nadogradnje sistema sledećim softverskim paketima:

''Napredna tehnologija panoramskog snimanja i prikaz anatomskih struktura u dužini od najmanje 60cm u jednoj slici

Napredna tehnologija koja omogućava potpuno automatsku (tehnologija prepoznavanja oblika ili ekvivalent) detekciju leve ventrikule i ivica atrijuma i meri ejekcionu frakciju, zapreminu, sistole i dijastole''. Наручилац је спојиo две тачке у једну, сматрамо да је због конкуретности међу произвођачима боље разводојити и омогућити да реномирани произвођачи понуде своје боље технологије у траженим захтевима.

Питање 9: Да ли се прихавта измена тачке 1.21. тако да гласи: ''Mogućnost nadogradnje sistema sledećim softverskim paketimа'', па да се уведе такчка 1.21а која ће да гласи '' Napredna tehnologija panoramskog snimanja i prikaz anatomskih struktura u dužini od najmanje 60cm u jednoj slici'' а тачка 1.21б која ће да гласи'' Softver za naprednu tehnologiju (na aparatu ili radoj stanici) koja omogućava potpuno automatsku (tehnologija prepoznavanja oblika ili ekvivalent) detekciju leve ventrikule i ivica atrijuma i meri ejekcionu frakciju, zapreminu, sistole i dijastole''

Питање 10: Да ли наручиоц прихвата да за доказивање услова из предмета јавне набавке тачке 1. (1.1.-1.21.), 2. (2.1.-2.2.) и 3. (3.1.-3.2.),  се могу користи оригинални проспекти и каталози од произвођача, који су оверени печатом и потписом директора фирме понуђача, са овлшћењем произвођача да је наведена фирма једини дистрибутер на територији Србије.

У нади да ћете позитивно одговорити на постављени Захтев и омогућити конкурентност и једнакост понуђача (сходно члановима 10 и 12 Закона о јавним набавкама), срдачно Вас поздрављамо.

Наручилац ДОМ ЗДРАВЉА “СВЕТИ ЂОРЂЕ“ ТОПОЛА, Булевар Вожда Карађорђа број 67, размотрио је захтев подносиоца и објављује свој ОДГОВОР, како следи.

Одговор на питање 1:

У Конкурсној документацији за јавну набавку стационарног дигиталног колор доплер апарата за ултразвучну дијагностику, ЈН бр. 10/2015 (у даљем тексту: Конкурсна документација), у Упутству понуђачима како да сачине понуду, у тач. 2. (Понуда), у алинеји 11., наведено је да понуда обавезно садржи Изјаву о средству финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (банкарска гаранција или соло меница).

На страни 18. (СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА) је наведенео следеће:

Понуђач уз понуду доставља ИЗЈАВУ О ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА којом ће, као изабрани понуђач обезбедити испуњење својих обавеза, у складу са чланом 12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.

Понуђач ће приложити, као део своје понуде, изјаву о финансијској гаранцији на износ од 10% од вредности понуде.

Финансијска гаранција тражи се ради заштите наручиоца од ризика понашања понуђача.

Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

-  банкарске гаранције, са роком важности 30 календарских дана после истека важности понуде, или

- соло менице, које морају бити регистроване у Регистру НБС, са припадајућим меничним овлашћењем, које мора бити сачињено на меморандуму и уз које се прилаже фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке.

Понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране наручиоца као неприхватљива.

У року од 10 календарских дана од дана обавештења о додељивању уговора од стране наручиоца, изабрани понуђач је дужан да достави финансијску гаранцију.

Уколико изабрани понуђач не достави финансијску гаранцију, то ће представљати довољан разлог за анулирање доделе уговора и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају наручилац може уговор да додели следећем најповољније оцењеном понуђачу или да поново објави позив за јавну набавку.

Из наведеног проистиче да понуђач уз понуду доставља Изјаву о врстама финансијских гаранција за озбиљност понуде, а изабрани понуђач, у року од 10 календарских дана од дана обавештења о додељивању уговора од стране наручиоца, је дужан да достави финансијску гаранцију (банкарску гаранцију или соло меницу, по свом избору). Уколико изабрани понуђач не достави финансијску гаранцију, то ће представљати довољан разлог за анулирање доделе уговора и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају наручилац може уговор да додели следећем најповољније оцењеном понуђачу или да поново објави позив за јавну набавку.

Изјава о финансијској гаранцији, као и сама финансијска гаранција за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року се не дају/издају, обзиром да се наведена питања уређују Уговором о набавци и Законом о облигационим односима.

Финансијска гаранција за озбиљност понуде се издаје на вредност од 10% од вредности понуде, без ПДВ.

Одговор на питање 2:

Поменути захтев се мења у:

Понуђач доставља доказ о поседовању важећих сертификата ISO 9001 и ISO 14001 који гласе на понуђача или произвођача.

Сагласно одговору на потање 2, извршиће се одговарајућа измена Конкурсне документације, која ће се објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Одговор на питање 3:

Дефинисањем техничког захтева да апарат мора да подржава фреквентни опсег снимања од 1-17 MHz дефинисана је могућост касније надоградње сондама фреквентног опсега до 17 MHz. Већина светских произвођача поседује линеарне сонде горњег фреквентног опсега чак до 20 MHz. Наиме линеарна сонда која омогућава снимање на тако високим фреквенцијама је намењена за прегледе површинских структура (мускулоскелеталних прегледа) и као таква нема алтернативу. За наручиоца је тражена карактеристика важна због могућности касније надоградње поменутом сондом. Тако да Наручилац остаје при свом захтеву.

Одговор на питање 4:

Наручилац је величину монитора дефинисано сходно својим потребама узимајући у обзир чињеницу да већина светских произвођача поседује моделе који имају мониторе 20“ или веће (неки чак и до 23“). Сви водећи светски произвођачи су имплементирали овакве широкоугаоне мониторе високе резолуције јер у многоме повећавају комфор при раду (бољи квалитет ултразвучне слике, бољи преглед доступних функција система, алата за мерење итд.). Стога за Наручиоца није прихватљива измена овог захтева.

Одговор на питање 5:

Захтев дефинисан под тачком 1.7. техничке спецификације је од суштинске важности за флексибилност апарата при раду. У пракси нам се показало да је могућност подешавања висине тастатуре као и закретање од изузетне важности за докторе. Због комфорнијег рада и лакшег приступа пацијенту током снимања. Наручилац је овај захтев дефинисао сходно својим потребама а познато је да већина светских произвођача поседује ову функционалност чак и на основним моделима апарата. Стога за Наручиоца није прихватљива измена овог захтева.

Одговор на питање 6:

Наручилац је тачку 1.12. дефинисао сходно својим објективним потребама да апарат поседује CINE меморију са што већим бројем фрејмова, а узимајући у обзир чињеницу да неколико светских произвођача испуњава захтевани минимални број фрејмова. Наручилац остаје при свом захтеву.

Одговор на питање 7:

Наручилац је захтев под тачком 2.1. Техничке спецификације дефинисао сходно својим објективним потребама. Наиме фреквентни опсег од 4-12 MHz нам омогућава снимање васкуларних структира, дојке и тироиде. Управо што већа дубина снимања нам је важна да бисмо могли снимати површинске и дубинске васкуларне структуре. Поред тога ширина сонде од 50мм или више омогућава ширу примену каква је и тражена од ове сонде и приказ већих анатомских структура. Познато је да већи број кристалних омогућава бољу резолуцију, што је нама као кориснику изузетно важно за приказ површинских структура. Наручилац је тачку 2.1. дефинисао сходно својим објективним потребама а узимајући у обзир чињеницу да неколико светских произвођача поседује такву сонду на својим апаратима. Наручилац остаје при свом захтеву.

Одговор на питање 8:

Наручилац је под тачком 3.2. дефинисао грејач за гел који је саставни део апарата. Овај захтев је од изузетне важности за комфорнији осећај пацијента током снимања. С обзиром да неколико произвођача поседује овакво решење а да је то објективна потреба Наручиоца, остајемо при овом захтеву

Одговор на питање 9:

Наручилац је под тачком 1.21. навео напредне апликације које апарат подржава. Из економских разлога и исплативости, захтева се да поменуте опције могу да се инсталирају на самом апарату. Стога Наручилац остаје при свом захтеву

Одговор на питање 10:

Наручилац је прецизно дефинисао захтев на страни 29 конкурсне документације:

Испуњеност свих услова под тачкама 1. (1.1.-1.21.), 2. (2.1.-2.2.) и 3. (3.1.-3.2) се доказује оригиналном проспектном и техничком документацијом произвођача или инозаступника за Европу која може бити и на енглеском језику. Свака страна проспектне и техничке документације треба да буде потписана и оверена оригиналним печатом произвођача или инозаступника за Европу. Наручилац остаје при својим захтевима са стране 29 конкурсне документације